# Cathpan 600型CT性能检测模体

| 产地： | 北京 北京 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年5月9日 |
| 产品名称： | Cathpan 600型CT性能检测模体 |
| 产品分类： | 电子/仪表 其它 |

Cathpan 600型CT性能检测模体 美国Cathpan 600型CT性能检测模体完全满足检测CT性能的相关国家检测要求： 性能参数： 扫描切片（层厚和切片） 高对比空间分辨率（高达20或21个线对/cm） 模体位置 病人定位系统检查 低对比度 切片低对比查验比较 空间均匀性 扫描增量 CT系统噪声（精度） 圆形对称 线性感光 像素（矩阵）大小 点伸展功能及调制传送功能 符合:X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范（GB 17589-2011）的要求。 Cathpan 600型模体包括四个检测模块 1、CTP401：层厚、CT值线性与对比度标度 2、CTP528：高对比度分辨力 3、CTP515：低对比度分辨力 4、CTP486：场均匀性和噪声 CT性能检测模体Catphan600介绍： CTP401模块 直径15cm，厚2.5cm 内嵌两组23°金属斜线（X方向、Y方向）内嵌四个密度不同的小圆柱体 用于测量层厚、CT值线性参数 模体材料 1、特氟隆Teflon（高密度物质，类似骨头，标准CT值：990） 2、丙稀（Acrylic，标准CT值：120） 3、低密度聚乙稀（LDPE，标准CT值：-100） 4、空气（最低密度，标准CT值：-1000） 此外体模材料本身可以作为第五种材料样品。 CTP528空间分辨率 直径15cm，厚4cm 21组高密度线对结构（放射状分布） 用于测量空间分辨力，x轴、y轴和z轴的点测试到每厘米21线对） CTP515密度分辨力 直径15cm，厚4cm 内外两组低密度孔径结构（放射状分布） 内层孔阵：对比度0.3%、0.5%、1.0%；直径3、5、7、9mm 外层孔阵：对比度0.3%、0.5%、1.0%；直径2、3、4 、5 、6 、7 、8 、9 、15mm 用于测量密度分辨力 CTP486模块 直径15cm，厚5cm 固体均匀材料，“固体水” 用于测量场均匀性、噪声等参数 测试方法： 1、用ROI测量斜线像邻域的CT值L1 2、窗宽调到最小，调高窗位，直至四条斜线像消失时记录窗位L2 3、计算窗位：L=（L1+L2）/2 4、窗宽调到最小，调节窗位到L，量得四条斜线的长度X 5、代入下列公式计算。 层厚测量公式： 利用CTP401模块内2组23°斜线测量。取正切值 X/Z= tan 230 则断层厚度Z（层厚） Z = X×tg23° = X × 0.42 二、CT 值 线 性 1、线性定义： 样本物质CT值与其对X射线衰减系数的线性关系。 2、测量原理： 利用CTP401模块内四个小圆柱**的样本测量。四种样本分别为Acrylic、Air、Teflon和LDPE，它们密不同，对X射线的衰减系数（u值）也不同，对应的CT值也不同。 三、空 间 分 辨 力 检测方法 1、扫描CTP528模块中心层面 2、同时调整窗宽和窗位,分辨最小的一组线对 3、用目测或Profile功能确定所能分辨的最高一级线对。 4、各线对所对应的空间分辨力由低到高分别为 1 LP/cm到21LP/cm（即5mm-0.24mm）。（5/n,n=线对数） 性能要求： 普通CT机在常规算法下为 5到7 LP/cm 四、密 度 分 辨 力 1、定义： 在目标物质与均质背景的X射线线性衰减系数相差小 于 1%时，CT机所能分辨目标物质的能力，通常以能 区分开的目标物质的最小尺寸表示 2、检测方法（一） 扫描CTP515模块中心层面 同时调节窗宽和窗位 确定各对比度系列中所能分辨的最小一级孔径。 检测方法（二） 用ROI测量背景信号目标和目标邻域的CT值、标准偏差 窗宽=CT目标－CT背景+5SDMAX，其中SDMAX为目标和背 景CT值中的最大SD 窗位=（CT目标+CT背景）/2； 调整窗宽窗位到测量所得的窗宽和窗位值，观察图像， 确定所能分辨的最小一级低信号目标. 3、性能要求： 应能分辨到直径为3或4mm的圆孔 五、场 均 匀 性 检测方法： 1、常规条件下扫描CTP486模块中心层面。 2、在中心用大于100象素的ROI（面积约为1cm2）测CT值。 3、用相同ROI在所得图像边缘1cm处取四点CT值。 4、边缘对中心CT值的最大偏差为场均匀性。 性能要求： 中心点CT值与四周CT值偏差不大于4HU 六、 噪 声 定义： 均匀物质图像在给定区域中的CT值对其平均值的变异。 一般用中心区域CT值的标准偏差来表示。 检测方法： 常规条件下扫描CTP486模块中心层面，测量所得图像 中心区域的CT值标准偏差SD，则噪声N=SD × 0.1% 性能要求： 噪 声水平应不大于0.35% 七、水 的 CT 值 衡量CT值的准确性。也可用常规扫描CT所配的水模 来测量。 水的CT值：0 空气的CT值：-1000 我公司代理Cathpan500型CT性能检测模体、Cathpan 600型CT性能检测模体、Cathpan 700型CT性能检测模体、CATPHAN 189 & CATPHAN 191低对比度测试模体。 北京华瑞森科技发展有限公司 Beijing Huaruison Technology Development Co.Ltd., 北京通州区通州工业开发区光华路16号方和正圆大厦A座2楼 Address: 2F,Building A,No.16 Guanghua Road,Tongzhou Industrial Development Zone, Tongzhou District, Beijing,101113 China Tel/Fax：0086-10-57118919（直线）0086-10-61504061 0086-10-61504062 手机Mobile phone：0086-18001279800, 0086-13501267210，0086-18001279801 QQ：1275041125，qq: 2212729643 微信号WeChat ID：H1275041125 E-mail: huarui51266093@163.com http://www.huaruison.com

# 北京华瑞森科技发展有限公司

| 企业地址： | 北京市通州区通州工业开发区光华路16号 | 企业邮编： | 101113 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 010-57118919 | 所属行业： | 批发/零售 |
| 公司传真： | 010-51266093 | 公司所在地： | 北京 北京 |
| 公司网站： | http://www.huaruison.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | huarui51266093@163.com | 联系人： | 贺先生 |
| 企业全称： | 北京华瑞森科技发展有限公司 |

北京华瑞森科技发展有限公司 致力于核辐射检测仪器及辐射防护用品、辐射监测系统工程、射线防护材料、远红外检测仪器、 核医学仪器（18F-FDG自动合成器、多功能核放射性检测仪、活度计，个人剂量报警仪，Xγαβ辐射仪等）、医疗器械、实验仪器、环保核辐射仪器设备等研发销售

北京华瑞森科技发展有限公司 生产制造的其它产品：

| >通用零部件'>中子γ辐射巡测仪 | 2020年2月27日 |
| --- | --- |
| >通用零部件'>乳腺机低对比度细节模体 | 2020年2月27日 |
| >其它'>手持式αβγ和X核辐射检测仪 | 2018年5月9日 |
| >仪器/仪表'>TLC薄层放射性扫描仪 | 2018年5月9日 |
| >仪器/仪表'>HPLC在线放射性检测器 | 2018年5月9日 |
| >仪器/仪表'>HRS-1000锝分析仪 | 2018年5月9日 |
| >仪器/仪表'>CRC-55TR触摸屏医用活度计 | 2018年5月9日 |
| >其它'>卧式运动塌车负荷心电分析系统 | 2018年5月9日 |
| >其它'>Cathpan500型CT性能检测模体 | 2018年5月9日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关