# GZX92F型绝缘电阻表检定装置

| 产地： | 广东 深圳 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年11月22日 |
| 产品名称： | GZX92F型绝缘电阻表检定装置 |
| 产品分类： | 工业用品 工业设备 |

一、概 述 本仪器是依据JJG622-1997绝缘电阻表检定规程、JJG1005-2005电子式绝缘电阻表检定规程和JJG1072-2011直流高压高值电阻器检定规程等有关文件研制生产的。该仪器设计了独立的泄漏屏蔽端钮和接地端钮。它不仅可用于检定各种型号的进口和国产模拟式绝缘电阻表、数字式绝缘电阻表、绝缘电阻测试仪的标准，以及作为直流标准高值电阻器使用。具有较长的技术寿命和机械寿命。 电阻测量范围100Ω～1TΩ，调节细度100Ω。 电压测量范围为0～5kV。能测量绝缘电阻表的开路电压、中值电压和峰值电压。 1.1 电阻输出部分的准确度等级及工作电压（电流） 阻 值 900GΩ 400GΩ 100GΩ ×10GΩ ×1GΩ ×100MΩ 准确度等级 5 5 2 2 1 1 标称电压 5000V 5000V 5000V 5000V 5000V 5000V 阻 值 ×10MΩ ×1MΩ ×100kΩ ×10kΩ ×1kΩ ×100Ω 准确度等级 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 标称电压流 2500V 1000V 1mA 5mA 10mA 10mA 二、主 要 技 术 参 数 1. 电阻输出（高压高阻箱）部分 1.2 调节范围：100Ω～1TΩ,调节细度为100Ω 1.3 使用环境条件 1.3.1 参 考 温 度 范 围： 17℃～23℃ 1.3.2 标称使用温度范围： 15℃～25℃ 1.3.3 参 考 湿 度 范 围： 30%～60% 1.3.4 标称使用湿度范围： 25%～75% 1.4 绝缘电阻： 检定装置中电阻输出部分的电路，与电路无电气连接的任何其它外部金属间的绝缘电阻，在标称电压下测得的电阻值不小于1GΩ。 1.5 绝缘强度： 检定装置中电阻输出部分的电路与测试用参考接地点之间，应能承受频率为45～65Hz的实际正弦交流电压6.75kV并历时1min的试验，而不出现击穿与飞弧现象。 1.6 检定装置中电阻输出部分输出端的残余电阻应＜1Ω，其变差＜0.1Ω。 1.7 外形尺寸： 442mm×270mm×145mm 1.8 重 量： ＜5kg 2． 电压测量（高压直流数字电压表）部分 2.1 测量范围: 0～5500V DC 2.2 准 确 度: ±（1 % 读数±0.2%满量程） 2.3 供电电源: 4.5 V DC 2.4 显 示: 四位半、液晶显示 2.5 输入电阻：≥10GΩ 2.6 峰值电压测量回路满足JJG622-1997绝缘电阻表检定规程中图3的要求。

# 深圳市世纪经典检测仪器有限公司

| 企业地址： | 深圳市龙岗区销售热线:15914142916 | 企业邮编： | 518446 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15914142916 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0755-84812743 | 公司所在地： | 广东 深圳 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 186jl@163.com | 联系人： | 冯先生 |
| 企业全称： | 深圳市世纪经典检测仪器有限公司 |

深圳世纪经典检测仪器有限公司主要从事计量质检仪器和器件的开发和制造。公司拥有计量仪器研发和营销的专业团队，进行不断的创新开发。现主要产品又酸度计检定装置、电导仪检定装置、分光光度计检定装置、色谱仪检定装置、绝缘电阻表检定装置、接地电阻表检定装置、钢卷尺检定装置、秒表检定装置等计量器具，欢迎来电咨询。销售热线：15914142916

深圳市世纪经典检测仪器有限公司 生产制造的其它产品：

| >工业设备'>JZC-III甲烷传感器检定配套装置 | 2022年3月22日 |
| --- | --- |
| >工业设备'>TJ89A-2011色谱仪检定专用测量仪 | 2018年11月22日 |
| >工业设备'>LR-2型标准容量球 | 2018年11月22日 |
| >工业设备'>LM-3型火花试验机检验仪 | 2018年11月22日 |
| >工业设备'>GCV-2型色谱仪检定测量仪 | 2018年11月22日 |
| >工业设备'>SZC-Ⅳ型水泥软练设备测量仪 | 2018年11月22日 |
| >工业设备'>LM-2型电线电缆火花试验机人工击穿装置 | 2018年11月22日 |
| >工业设备'>NC-3型耐压测试仪检定装置 | 2018年11月22日 |
| >工业设备'>原子吸收分光光度计检定标准器 | 2018年11月20日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关