# DL-C-M脉冲超短波治疗仪DLCB理疗

| 产地： | 广东 广州 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2017年10月19日 |
| 产品名称： | DL-C-M脉冲超短波治疗仪DLCB理疗 |
| 产品分类： | 家居生活用品 综合 |

DL-C-M（脉冲）超短波电疗机技术参数、特点及配置件 本电疗机适用于对人体进行止痛、解痉、消炎的辅助治疗。本机为落地式，移动方便。治疗电子定时、声光提示、光柱显示输出强度使用明了直观，输出先回零保护装置。特点：输出分10档调节，调节过程输出幅度变化小，有利于不同剂量的治疗。脉冲超短波的理疗作用具有很强的非热效应，这是连续波不能达到的.因而能加大剂量对深层患部进行治疗。 主要性能指标： 1.输出功率：200W，允许偏差±20%。 2.工作频率：27.12MHz，允许偏差±0.6%。 3.治疗时间：分10、15、20、25、30min五档，允许偏差±10%。 4.脉冲调制频率分： 疏70Hz、密350Hz二档，允许偏差±15%。 5.使用电源：～220V，50Hz。额定输入功率：900VA。 6.工作制：连续工作4h。 7.使用环境：环境温度5℃～40℃，相对湿度≤80%。 8.外形尺寸：510mm×440mm×930mm，重量：50kg。 配置清单： 9.保险丝管：T4A 2只（用于电源保险）。 10.大、中、小号硅橡胶电极板各1对。 11.测试用日光灯管1支。12.硅胶输出线2条。13电源线1条。14.电极布套1套。 DL-C-B超短波理疗仪 本机为落地式，移动方便。具有自动预热、自动稳压、治疗电子定时、声光提示、输出先回零保护装置等特点。 主要技术指标： 1.输出功率：200W 2. 工作频率：40.68MHz 3. 治疗时间：分10、15、20、25、30min五档，各档误差+10% 4. 使用电源：a.c.220V，50Hz 5. 输入功率：700VA 6. 工作制：连续工作4h 7. 使用环境：环境温度5℃～40℃，相对湿度≤80% 8. 外形尺寸：430mm×370mm×840mm 9. 重 量：30kg 配置清单： 1. FU-811电子管4只。 2. 大、中、小号电极板各1对。 3. 输出线2条。 4. 电源线1条。 5. 保险丝管BGXP—10A带脚2只（用于FU-811电子管灯丝保险）， BGXP—0.3A 4只（用于直流高压保险）。

# 广州佳誉医疗器械有限公司

| 企业地址： | 荔湾区芳村 | 企业邮编： | 510370 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13826412731 | 所属行业： | 医药/保健 |
| 公司传真： | 13826412731 | 公司所在地： | 广东 广州 |
| 公司网站： | http://www.gzjiayumed.com/ | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | jyzjm.happy@163.com | 联系人： | 钟经理 |
| 企业全称： | 广州佳誉医疗器械有限公司 |

广州佳誉医疗器械有限公司主要经营医疗器械业务，国内外优质医疗器械采购商的首选。

广州佳誉医疗器械有限公司 生产制造的其它产品：

| >综合'>汕头达佳超短波治疗仪_DB-1短波治疗仪 | 2018年4月24日 |
| --- | --- |
| >综合'>汕头达佳6805D电针仪 | 2018年4月24日 |
| >综合'>DC-4低频磁疗机 | 2018年4月24日 |
| >综合'>Dl-ZⅡ型直流感应电疗机 | 2018年4月24日 |
| >综合'>DL-YⅡ型音频电疗机 | 2018年4月24日 |
| >综合'>汕头达佳短波治疗仪_DB-2短波治疗仪 | 2018年4月24日 |
| >综合'>汕头达佳短波治疗仪_DB-3短波治疗仪 | 2018年4月24日 |
| >综合'>DL-C-BⅡ超短波电疗机 DL-C-C | 2017年10月19日 |
| >综合'>汕头达佳DL－CⅡ五官超短波电疗机 | 2018年4月24日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关