提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 一次性BD试验包测试包BD包

| 商机面向地区： | 北京 北京 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 化工 实验室用品 |
| 发布日期： | 2018年7月2日 |
| 商机联系人： | 郑 |
| 供求电话： | 13910660008 |
| 电子邮件： | 14256086@qq.com |
| 销售信息： | 供应 一次性BD试验包测试包BD包 |

B-D 试验包使用说明书 一、产品说明 新华牌B-D 试验包由一张B-D 图，外部包以特殊性能的透气纸组成‘当空气完全排出时、温度达到132 ℃ 一134 ℃ ，维持3.5 一4 . 0 分钟，包内B 一D 图的图案可由原来的淡黄色变为均匀的深褐色或黑色．当试验包中存在空气气团、温度达不到上述要求或者灭菌器有泄漏时，热敏染料保持原有的淡黄色或变色不均匀。使用此产品节省打包的时间．消除洗涤、晾硒布包所带来的麻烦，消除人为因素，避免不正规打包所造成的影响 二、作用原理 本品的指示剂对残留空气具有很强的敏感性，能够在一定压力蒸汽的温度、湿度的作用下、一定时间内变色，使试睑包成为灭菌器内残留空气的聚焦点，因此可以显示试脸包中有无残留空气存在． 三、使用范围 适用于预真空压力蒸汽灭菌器空气排除效果的检测，可用于日常灭菌中空气排除效果监测、设计灭菌操作规程时的核查、灭菌器研制中性能的测定、新灭菌器安装调试后效果的测定灭菌器维修后性能的测定等． 四、使用方法 本品不需与《消毒技术规范》中规定的柝准测试包配套使用，使用时，可直接将试验包置于灭菌器室内排气口处关闭柜门，进行134 ℃ 3 . 5 分钟灭菌试验处理，完毕，打开柜门，打开试脸包，取出测试图，观察测试结果。 五、结果判定 合 格：测试图上的图案由原来的淡黄色变为均匀的深褐色或黑色，即中央部分和边缘部分颜 色一致，D—D试验合格，表示空气排除彻底，灭菌器工作良好无泄漏，可以正常使用， 不合格：测试图上的图案不变色或变色不彻底，通常中央部分比边缘部分颜色浅 ，表示空气排除不彻底或有泄漏，灭菌器故障，须检查、修理后方可使用。 注意事项： 表示空气排除不彻底或有泄漏，灭菌器故障，须检查、修理后方可使用．注意事项 测试图在存放使用时，禁与酸、碱性物质接触，切忌受潮（相对湿度应小于50 % )避光存放，应防紫外线 荧光灯及日光的照射。 4 、试验在134 ℃ 蒸汽条件下进行，时间不得超过4 分钟．试验在每天第一次灭菌前空锅进行。 5 、本品不能作为压力蒸汽灭菌效果检测之用品 有效期：3年

# 北京安杰龙科技有限公司

| 企业地址： | 石景山区古城路6号 | 企业邮编： | 100043 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13910660008 | 所属行业： | 医药/保健 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 北京 北京 |
| 公司网站： | http://www.anjielong.com/ | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 14256086@qq.com | 联系人： | 郑经理 |
| 企业全称： | 北京安杰龙科技有限公司 |  |  |

我公司主要研发、销售高科技清洁消毒产品以及灭菌监测产品，主营ATCC7953枯草黑色变种芽孢以及ATCC9372嗜热脂肪杆菌芽孢灭菌生物指示剂、压力蒸汽、环氧乙烷灭菌化学指示卡、紫外线辐射强度仪、紫外线强度指示卡等消毒灭菌产品以及代理销售北京四环、北京联昌、北京天力、北京健之素、南京万福金安、美国3M等国内外知名品牌消毒产品、灭菌监测器材、灭菌设备。

北京安杰龙科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >实验室用品'>3M压力蒸汽灭菌包内化学指示卡爬行卡 | 2018年7月2日 |
| --- | --- |
| 供应 >实验室用品'>四环牌紫外线强度指示卡测试卡紫外卡 | 2018年7月2日 |
| 供应 >化学试剂'>3M1292压力蒸汽灭菌生物指示剂快速型 | 2018年7月2日 |
| 供应 >化学试剂'>嗜热脂肪芽孢菌片 | 2018年7月2日 |
| 供应 >实验室用品'>mesalabs干热灭菌标签胶带 | 2018年7月2日 |
| 供应 >化学试剂'>三效热源灭活剂 | 2018年7月2日 |
| 供应 >化工设备'>四环牌wep-a型生物指示剂微型培养器 | 2018年7月2日 |
| 供应 >化学试剂'>3M压力蒸汽灭菌生物指示剂1262 | 2018年7月2日 |
| 供应 >实验室用品'>四环牌压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 2018年7月2日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关