提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 快速智能定硫仪,检验煤炭全硫含量分析仪

| 商机面向地区： | 河南 鹤壁市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 化工 化工设备仪器 |
| 发布日期： | 2018年6月1日 |
| 商机联系人： | 王玲 |
| 供求电话： | 13603922896 |
| 电子邮件： | 1953396724@qq.com |
| 销售信息： | 供应 快速智能定硫仪,检验煤炭全硫含量分析仪 |

快速智能定硫仪系统各部件可能发生的故障现象及其原因和处理办法 1、空气净化装置：包括一个流量计、三支玻璃管，一台气泵（电磁泵）及连接胶管。 A、流量计：其进、出由于和干燥管相连，可能被干燥管内的硅胶或氢氧化钠颗粒阻塞气路，而使显示流量不稳，或调不到规定流量；其内部如果进入液体或进入的粉尘与潮气结合，将给小浮子造成很大阻力，也造成流量不稳或无法调节；其本身的损坏如内部气路密闭不严，针形阀坏也造成流量不可调或不稳。 B、玻璃管：其上下两端应填充胶脱脂棉。分别遮蔽上下两个气孔，使其内容物不致吸入连接管道内，阻塞气路，以致造成流量计不稳。其本身如有小裂纹，可用专用胶密封，硅胶全部变色后，要及时更换。 C、气泵：其原理是内部由电磁作用带动两个皮碗作往复运动，产生空气动力，其发生故障一般都是两个皮碗破裂所致。皮腕破裂，则抽力下降，表现为流量计浮子一起往下掉，流量不稳，与A、B现象一样。 D、橡胶管：容易老化，造成系统漏气，流量不稳，因此要经常更换，如采用硅胶管，则使用寿命较乳胶管长得多。 以上故障的表现都一样，每次实验都要进行的检测工作都是针对它们的（当然另外也包括电解池）反映到作样结果上都是使测定结果不稳定，忽高忽低。 2、电解池： A、电解池的固定螺丝松动，密封圈老化，各个进出孔处开胶，都是造成漏气的原因。 B、电解池内四个极片，两个小的一组，为指示电极；两上大的一组，为电解电极，指示电极起感受电解液滴定情况并进而控制电解电极时行滴定的作用，如果任一个电极出毛病，都将造成实验无法进行，所以一定要保证四个极片表面的洁净，其封胶处不得开裂。 若指示电极极片与其引线断开（如封胶开裂时），将造成电解电极持续电解，不能停止，电解液发红，屏幕飞快计数（即使不放煤样）同过电解现象，其沾污也是这种现象，若电解电极极片与其引线断开，将造成作样时电解液越来越白，但屏幕始终不计数，即相当于电解开关闭状态，其表面沾污则表面为电解迟钝，即液体很白时电解才定然开通，则定结果严重偏低且不稳定。 处理方法：对表面粘污时，可作清洁处理，对开胶导致断开的，可将残胶剔除，取下与极片相连的塑料管，清洗其内壁，更换已腐蚀的引线部分，重新焊接，封胶，不可将裂口封胶了事，因其内部可能已积存电解液，引线已被腐蚀，与极片不导道。 C、电解池的引出线插头及机器上的插座，日久氧化、松动、所造成的故障现象与极片受污染或开路一样，可将插头镀上一薄层焊锡，除去其氧化层，增加插头与插座的紧密性，也可将引线直接焊至机内相应点。 3、搅拌器：其原理是利用旋转的磁场，带动电解池内的磁力搅拌棒旋转，若搅拌器磁场或弱或其电机转速减慢，则相应地造成搅拌速度减慢，搅拌棒的磁力消退，也是造成搅拌速度减慢的常见原因，可更换之或对其充磁，搅拌速度越快，越有利于SO2水合物的均匀滴定，搅拌速度过低也是使测定结果不理想的一个原因，实验中搅拌器若停转，则即发生过电解现象。 4、燃烧炉部分： A、热电偶的正确安装很重要，向下插到碰到硅碳管后退回2mm，离的越远，则仪器显示值越低于实际炉温值，造成显示炉温迟迟不到设定温度（实验炉温早已达到）或者升到设定温度后，控制精度不好，在控温点上下几十甚至上百度的波动。如果热电偶碰在硅碳管上，则当升至高温时，会有漏电流由硅碳管窜入机内，使显示温度大幅度波动，直线下掉甚至出现负温度（要与热电偶接反造成的下降出现负温度区分开），严重的有击坏仪器的温度部分电路，控温异常，炉温升高（远高于1150℃）的现象是：向炉膛内看，已不是正常的红光，而是已经发白，往往造成石英舟与异径管粘连，致使送样棒返回时钩不动石英舟而发生新钩现象，如果送入煤样，退出时会发现煤灰已熔化在瓷舟上，无法刮掉，可视实际情况调整热电偶位置或调整设定温度。如果热电偶未接好或其内部断路，则仪器显示屏闪烁。如果热电偶短路（热电偶失去感生电压能力形同一根短路线或者外接线搭接），则仪器始终显示室温，加满炉流，温度显示也始终不上升。实际硅碳管一直在加热，出现这种 情况应立即断电检修，否则后果相当严重，轻者烧坏硅碳管；重者可能损坏控制管，判断方法很简单：观察硅碳管内如已发红光或发白光且控制器显示温度仍显示室温，说明热电偶存在短路。 B、异径管是试样的密闭燃烧室，保证燃烧产生的SO2气体在气泵作用下全部进入电解池，如其有裂纹或断裂，将会造成含硫气体外逸，使测定结果严重偏低且不稳定，异径管处于高温下，又稳蔽于炉体内，故断裂处较隐蔽，感觉异常时可松开炉口的紧固螺丝，将其抽出检查。 C、送样过程中若搅拌器失步，主机必须按复位键，否则易发生过电解现象。

# 鹤壁市先烽仪器仪表有限公司

| 企业地址： | 淇滨区工业园 | 企业邮编： | 458030 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13603922896 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0392-3216726 | 公司所在地： | 河南 鹤壁市 |
| 公司网站： | http://www.hbsxfyq.com | 企业类型： | 社会团体 |
| 电子邮件： | 1953396724@qq.com | 联系人： | 王玲 |
| 企业全称： | 鹤壁市先烽仪器仪表有限公司 |  |  |

公司主要产品有:量热仪系列、定硫仪（测硫仪）系列、水分测定仪系列、灰熔融性（灰熔点）测定仪系列、哈氏可磨测定仪、粘结指数测定仪、胶质层测定仪、快速测氢仪系列、箱式高温炉（马弗炉）系列、干燥箱系列、焦炭转鼓、烧结转鼓、鼓前分组机械筛、鼓后机械摇筛、振筛机、电动缩分机、二分器、鄂颚式破碎机

鹤壁市先烽仪器仪表有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >矿业设备'>振动磨样机,碳化钨粉碎机,密封制样粉碎机 | 2019年9月3日 |
| --- | --- |
| 供应 >矿业设备'>圆盘粉碎机,洁净物料粉碎机,陶瓷粉碎机 | 2019年9月3日 |
| 供应 >化工设备'>双辊破碎机,实验室齿辊破碎机 | 2018年6月1日 |
| 供应 >化工设备'>实验室锤式破碎机,化验室锤式破碎机 | 2018年6月1日 |
| 供应 >化工设备'>煤炭实验室振筛机,自动标准振筛机 | 2018年6月1日 |
| 供应 >化工设备仪器'>煤炭专用破碎机,实验室用小型颚式破碎机 | 2018年6月1日 |
| 供应 >仪器/仪表'>测定生物质燃料热值设备，生物质量热仪 | 2018年6月1日 |
| 供应 >仪器/仪表'>测定木屑树皮热值专用试验仪 | 2018年6月1日 |
| 供应 >仪器/仪表'>建材热值检验仪 | 2018年4月9日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关