提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 厂家直销铠装热电阻

| 商机面向地区： | 安徽 滁州市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2019年6月6日 |
| 销售信息： | 供应 厂家直销铠装热电阻 |

产品名称： wzpk系列铠装铂电阻 产品型号： WZPK-103S、WZPK-123S、WZPK-133S、WZPK-163S、WZPK-173S等 产品特点： 1）热响应时间少，减小动态误差； 2）直径小，长度不受限制； 3）测量精度高； 4）进口薄膜电阻元件，性能可靠稳定 wzpk系列铠装铂电阻详细资料： 产品介绍： 一、概要 铠装铂热电阻可用于测量-200～500℃范围内温度，可直接用铜导线和二次仪表相连接使用。由于它具有良好的电输出特性，可为显示仪、记录仪、调节器，扫描器、数据记录仪以及电脑提供精确的温度变化输入信号，产品符合JB/T8622-1997标准。铠装热电阻外保护管采用不锈钢，内充满高密度氧化物质绝缘体，因此它具有很强的抗污染和优良的机械强度，适合安装在环境恶劣的场合。 二、工作原理 铠装铂电阻工作原理，在温度作用下铂电阻丝的电阻随之变化而变化。显示仪表将会指示出铂电阻产生的电阻值所对应的温度值。 三、主要技术指标 热电阻感温原件在100℃时电阻值（R100）和它在0℃时的电阻（R0）比值R100 /R0。 分度号Pt100: A 级 R0=100±0.06Ω B级 R0=100±0.12Ω W100= R100 /R0=1.3851 四、型号表示 W Z P K 规格 内容 - 1 无固定装置 2 固定卡套螺纹 3 可动卡套螺纹 4 固定卡套法兰 5 可动卡套法兰 安装固定形式 0 简易式 2 防溅式 3 防水式 6 插座式 7 带连线导线式 接线盒形式 (自由端形式) 3 φ3 4 φ4 5 φ5 6 φ6 直径 引进元件 设计序号 W Z P K - □ □ □ S A 五、量程规格 型 号 分度号 测温范围℃ 精度等级 允许偏差△t ℃ WZPK Pt100 -200～500 A级 ±(0.15或+0.002︱t︱) B级 ±(0.3或+0.005︱t︱) 注：式中“t”为感温元件实测温度绝对值 ●热电阻绝缘电阻 常温绝缘电阻的实验电压可取直流10～100V任意值，环境温度应在15～35℃范围内，相对湿度应不大于80％；常温绝缘值应不小于100MΩ。 ●热响应时间 在温度出现阶跃变化时，热电阻的输出变化至相当于该阶跃变化的50％所需要的时间，称为热响应时间，用t0.5表示。 ●公称压力 一般是指在常温下，保护管所能承受静态外压而不破裂，实验压力一般采用公称压力的1.5倍。实际上，允许公称压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关，而且还与其结构形式、安装方法、置入深度以及被测介质的流速、种类有关。 ●热电阻允许通过电流 通过铠装铂电阻测量电流最大不超过5mA。 六、铠装铂电阻分类型式 铠装热电阻外径(d) 安装固定装置标准尺寸 φ6 φ5 φ4 φ4 φ3 M M16×1.5 M12×1.5 S 22 19 铠装热电阻外径(d) 安装固定装置标准尺寸 φ6 φ4 φ4 φ3 D φ60 φ50 Do φ42 φ36 D1 φ24 φ20 do φ9 φ7 S 22 19 七、铠装铂电阻型号规格 ●简易端子 型号 分度号 测温范围℃ 精度等级 热响应时间T0.5S 直径mm 长度Lmm 安装固定装置 WZPK-103S Pt100 -200~500 A级 或 B级 ≤3 φ3 单支长度：100 150 200 250 300 400 500 750 1000 双支长度： 100 150 200 250 300 400 500 无固定装置 WZPK-104S ≤5 φ4 WZPK-105S ≤8 φ5 WZPK-106S ≤12 φ6 WZPK2-105SA ≤8 φ5 WZPK2-106SA ≤12 φ6 WZPK-203S ≤3 φ3 固定卡套螺栓 WZPK-204S ≤5 φ4 WZPK-205S ≤8 φ5 WZPK-206S ≤12 φ6 WZPK2-205SA ≤8 φ5 WZPK2-206SA ≤12 φ6 WZPK-303S ≤3 φ3 可动卡套螺栓 WZPK-304S ≤5 φ4 WZPK-305S ≤8 φ5 WZPK-306S ≤12 φ6 WZPK2-305SA ≤8 φ5 WZPK2306SA ≤12 φ6 WZPK-403S ≤3 φ3 固定卡套法兰 WZPK-404S ≤5 φ4 WZPK-405S ≤8 φ5 WZPK-406S ≤12 φ6 WZPK2-405SA ≤8 φ5 WZPK2406SA ≤12 φ6 WZPK-503S ≤3 φ3 可运卡套法兰 WZPK-504S ≤5 φ4 WZPK-505S ≤8 φ5 WZPK-506S ≤12 φ6 WZPK2-505SA ≤8 φ5 WZPK2506SA ≤12 φ6 注：1)保护管材料和固定装置材料：1Cr18Ni9Ti不锈钢。 2)双支只生产B级 3)双支为三线制引线 ●防溅式接线盒 型号 分度号 测温范围℃ 精度等级 热响应时间T0.5S 直径mm 长度Lmm 安装固定装置 WZPK-123S Pt100 -200~500 A级 或 B级 ≤3 φ3 单支长度：100 150 200 250 300 400 500 750 1000 双支长度： 100 150 200 250 300 400 500 无固定装置 WZPK-124S ≤5 φ4 WZPK-125S ≤8 φ5 WZPK-126S ≤12 φ6 WZPK2-125SA ≤8 φ5 WZPK2-126SA ≤12 φ6 WZPK-223S ≤3 φ3 固定卡套螺栓 WZPK-224S ≤5 φ4 WZPK-225S ≤8 φ5 WZPK-226S ≤12 φ6 WZPK2-225SA ≤8 φ5 WZPK2-226SA ≤12 φ6 WZPK-323S ≤3 φ3 可动卡套螺栓 WZPK-324S ≤5 φ4 WZPK-325S ≤8 φ5 WZPK-326S ≤12 φ6 WZPK2-325SA ≤8 φ5 WZPK2326SA ≤12 φ6 WZPK-423S ≤3 φ3 固定卡套法兰 WZPK-424S ≤5 φ4 WZPK-425S ≤8 φ5 WZPK-426S ≤12 φ6 WZPK2-425SA ≤8 φ5 WZPK2426SA ≤12 φ6 WZPK-523S ≤3 φ3 可运卡套法兰 WZPK-524S ≤5 φ4 WZPK-525S ≤8 φ5 WZPK-526S ≤12 φ6 WZPK2-525SA ≤8 φ5 WZPK2526SA ≤12 φ6 注：1)保护管材料和固定装置材料：1Cr18Ni9Ti不锈钢。 2)双支只生产B级 3)双支为三线制引线 ●防水式接线盒 型号 分度号 测温范围℃ 精度等级 热响应时间T0.5S 直径mm 长度Lmm 安装固定装置 WZPK-133S Pt100 -200~500 A级 或 B级 ≤3 φ3 单支长度：100 150 200 250 300 400 500 750 1000 双支长度： 100 150 200 250 300 400 500 无固定装置 WZPK-134S ≤5 φ4 WZPK-135S ≤8 φ5 WZPK-136S ≤12 φ6 WZPK2-135SA ≤8 φ5 WZPK2-136SA ≤12 φ6 WZPK-233S ≤3 φ3 固定卡套螺栓 WZPK-234S ≤5 φ4 WZPK-235S ≤8 φ5 WZPK-236S ≤12 φ6 WZPK2-235SA ≤8 φ5 WZPK2-236SA ≤12 φ6 WZPK-333S ≤3 φ3 可动卡套螺栓 WZPK-334S ≤5 φ4 WZPK-335S ≤8 φ5 WZPK-336S ≤12 φ6 WZPK2-335SA ≤8 φ5 WZPK2336SA ≤12 φ6 WZPK-433S ≤3 φ3 固定卡套法兰 WZPK-434S ≤5 φ4 WZPK-435S ≤8 φ5 WZPK-436S ≤12 φ6 WZPK2-435SA ≤8 φ5 WZPK2436SA ≤12 φ6 WZPK-533S ≤3 φ3 可运卡套法兰 WZPK-534S ≤5 φ4 WZPK-535S ≤8 φ5 WZPK-536S ≤12 φ6 WZPK2-535SA ≤8 φ5 WZPK2536SA ≤12 φ6 注：1)保护管材料和固定装置材料：1Cr18Ni9Ti不锈钢。 2)双支只生产B级 3)双支为三线制引线 ●插座式端子 型号 分度号 测温范围℃ 精度等级 热响应时间T0.5S 直径mm 长度Lmm 安装固定装置 WZPK-163S Pt100 -200~500 A级 或 B级 ≤3 φ3 单支长度：100 150 200 250 300 400 500 750 1000 双支长度： 100 150 200 250 300 400 500 无固定装置 WZPK-164S ≤5 φ4 WZPK-165S ≤8 φ5 WZPK-166S ≤12 φ6 WZPK2-165SA ≤8 φ5 WZPK2-166SA ≤12 φ6 WZPK-263S ≤3 φ3 固定卡套螺栓 WZPK-264S ≤5 φ4 WZPK-265S ≤8 φ5 WZPK-266S ≤12 φ6 WZPK2-265SA ≤8 φ5 WZPK2-266SA ≤12 φ6 WZPK-363S ≤3 φ3 可动卡套螺栓 WZPK-364S ≤5 φ4 WZPK-365S ≤8 φ5 WZPK-366S ≤12 φ6 WZPK2-365SA ≤8 φ5 WZPK2366SA ≤12 φ6 WZPK-463S ≤3 φ3 固定卡套法兰 WZPK-464S ≤5 φ4 WZPK-465S ≤8 φ5 WZPK-466S ≤12 φ6 WZPK2-465SA ≤8 φ5 WZPK2466SA ≤12 φ6 WZPK-563S ≤3 φ3 可运卡套法兰 WZPK-564S ≤5 φ4 WZPK-565S ≤8 φ5 WZPK-566S ≤12 φ6 WZPK2-565SA ≤8 φ5 WZPK2566SA ≤12 φ6 注：1)保护管材料和固定装置材料：1Cr18Ni9Ti不锈钢。 2)双支只生产B级 3)双支为三线制引线 ●带延长导线 型号 分度号 测温范围℃ 精度等级 热响应时间T0.5S 直径mm 长度Lmm 安装固定装置 WZPK-173S Pt100 -200~500 A级 或 B级 ≤3 φ3 单支长度：100 150 200 250 300 400 500 750 1000 双支长度： 100 150 200 250 300 400 500 无固定装置 WZPK-174S ≤5 φ4 WZPK-175S ≤8 φ5 WZPK-176S ≤12 φ6 WZPK2-175SA ≤8 φ5 WZPK2-176SA ≤12 φ6 WZPK-273S ≤3 φ3 固定卡套螺栓 WZPK-274S ≤5 φ4 WZPK-275S ≤8 φ5 WZPK-276S ≤12 φ6 WZPK2-275SA ≤8 φ5 WZPK2-276SA ≤12 φ6 WZPK-373S ≤3 φ3 可动卡套螺栓 WZPK-374S ≤5 φ4 WZPK-375S ≤8 φ5 WZPK-376S ≤12 φ6 WZPK2-375SA ≤8 φ5 WZPK2376SA ≤12 φ6 WZPK-473S ≤3 φ3 固定卡套法兰 WZPK-474S ≤5 φ4 WZPK-475S ≤8 φ5 WZPK-476S ≤12 φ6 WZPK2-475SA ≤8 φ5 WZPK2476SA ≤12 φ6 WZPK-573S ≤3 φ3 可运卡套法兰 WZPK-574S ≤5 φ4 WZPK-575S ≤8 φ5 WZPK-576S ≤12 φ6 WZPK2-575SA ≤8 φ5 WZPK2576SA ≤12 φ6 注： 1)保护管材料和固定装置材料：1Cr18Ni9Ti不锈钢。 2)双支只生产B级 3)双支为三线制引线

# 安徽久跃仪表有限公司

| 企业地址： | 天长市经济开发区28号 | 企业邮编： | 239300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0550-7514987 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0550-7514977 | 公司所在地： | 安徽 滁州市 |
| 公司网站： | http://www.jiuyueyb.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3225951618@qq.com | 联系人： | 戴经理 |
| 企业全称： | 安徽久跃仪表有限公司 |  |  |

安徽久跃仪表有限公司座落于被誉为“仪表之乡”的安徽省天长市，交通便利，南接历史文化名城南京，东连旅游胜地扬州。我公司是集科工贸一体的企业，专门从事工业过程自动控制、智能仪器仪表、电线电缆研制、开发与生产，公司产品广泛应用于石油、化工、冶金、机械、制药、造纸、酿酒、电力、网络通信、装备制造、建筑业、医疗卫生等行业。

安徽久跃仪表有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>187手柄手持式铠装热电偶 | 2019年6月19日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>3YC52B型铂铑热电偶 | 2019年6月14日 |
| 供应 >仪器/仪表'>厂家直配双金属温度计 | 2019年6月13日 |
| 供应 >仪器/仪表'>厂家直发钢玉K型热电偶 | 2019年6月12日 |
| 供应 >仪器/仪表'>3039套管S型热电偶 | 2019年6月12日 |
| 供应 >仪器/仪表'>抗拉扯铠装热电偶 | 2019年6月12日 |
| 供应 >仪器/仪表'>厂家供应不锈钢压力表 | 2019年6月12日 |
| 供应 >工业自动化装置'>扛高温铂铑热电偶 | 2019年6月12日 |
| 供应 >工业自动化装置'>生产耐磨热电偶 | 2019年6月6日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关